2026年TI杯模拟电子系统设计专题赛

题目:    矢量电压表

题目编号：  C

二○二六年八月

矢量电压表

摘  要：本设计以 LP-MSPM0G3507 单片机为核心，研制了一套高精度矢量电压表系统。针对 535kHz-1605kHz 频段信号测量需求，系统前端采用多档电阻网络切换技术。通过 MCU 实时测量信号频率，动态控制模拟开关在 8 组预设电阻间切换，利用不同 RC 时间常数抵消后续电路的相位频变特性，从而在不同频率下强制将移相角度锁定在 90°。单片机利用芯片内部比较器与定时器比较机制解决高频测频难题，避免了传统中断风暴问题。硬件上选用两路AD835乘法器构建混合式矢量检测电路。软件采用双路同步采集ADC数据，经鲁棒算法计算幅值与相位，并通过屏幕实时显示矢量图（I-Q平面）。测试结果表明，系统能在宽频范围内将CD两路信号锁定为90°正交状态，峰峰值平衡误差控制在200mV以内；对信号A的峰峰值测量相对误差小于2%，相位测量误差小于5°。

关键词：矢量电压表；自适应移相；定时器测频；混合式乘法器

1. 设计方案工作原理

1.1 系统方案描述

本系统以 LP-MSPM0G3507 为主控，构建“模拟前端调理 + 数字核心处理”架构。被测信号 A 与 B（1Vpp）输入后，经 OPA4324 的四路通道分流处理：一路进行移相90°，另两路对C、D进行低通滤波输出直流信号经抬升送入ADC。B信号经过抬升后经片内比较器整形为方波，由定时器统计10ms内脉冲数实现高频测频，并驱动模拟开关调整电阻网络动态补偿移相角；最终通过算法解算 A 信号的峰峰值与相位等数据，并在 TFT 屏显示矢量图及数值。

1.2 方案比较与选择

为满足高频下高精度移相与测频需求，系统进行了关键模块选型：

运放选择：在比赛提供的OPA4323、OPA210、LM6144、PGA113、LM7321这五种运放中，经过多方面比较，最终选择了OPA4323，该芯片集成了四路运放通道，单芯片即可完成多种功能，其高增益带宽积：20MHz、快速压摆率：33V/μs能完美覆盖题目指定的频率、电压范围。

移相补偿：对比“数字电位器”与“多组电阻+模拟开关切换”。前者因寄生电容大、带宽受限且噪声高被舍弃；后者利用高速开关在8组预设电阻间切换，能快速抵消电路频变特性，确保全频段相位锁定在90°，故选用后者。

频率测量：对比“外部比较器+定时器捕获中断”与“内部比较器+定时计数”。前者须设计电路，在535kHz最低频下还会导致严重中断风暴，占用CPU资源；后者利用片内比较器整形后直接计数，仅在10ms窗口结束时读取数据，无中断风暴且抗干扰强、无需再设计比较电路，故选用后者。

2. 核心硬件电路设计

2.1 OPA4324 四路复用调理电路

OPA4324 单芯片集成四路运放通道，承担系统核心信号处理：

通道 1（自适应移相）：构成 RC 移相网络。利用模拟开关控制 8 组不同阻值的电阻接入反馈回路，根据 MCU 测得的频率动态切换电阻值，补偿 AD835 及运放本身的相位频变，强制输出与输入成90°相位的信号 B'。

通道 2 & 3（低通滤波）：构成有源低通滤波器。将乘法器输出的 C、D 高频交流分量滤除，提取直流电平送入 ADC。

通道4（放大）：构成放大电路调节移相后信号幅度不变，但由于放大电路也会导致信号产生相移，后续补偿极其麻烦，故舍弃。

2.2 AD835 模拟乘法运算电路

采用两片 AD835 构建双路模拟乘法器。输入分别为信号A 与信号B和信号A与移相后B，得到CD两路信号，实现I/Q解调。

3.系统软件设计分析

3.1.软件设计总体描述

程序采用非阻塞状态机设计，主循环流程如下：

系统初始化：配置 GPIO、ADC、定时器、DMA及外设时钟。

数据采集启动：启动 ADC DMA 采集 C、D 通道直流电平；启动定时器进入测频模式。

实时测频与补偿：每完成一次10ms计时，读取计数器值计算当前频率 f，查表获取对应电阻组编号，控制模拟开关切换移相网络，修正相位至90°。

数据处理与解算：DMA 数据搬运完成后，读取 ADC 电压值 VC,VD。利用公式 Vpp=2VC2+VD2。及 θ=arctan⁡VD/VC计算信号 A 的峰峰值与相位。并额外用PF=cos⁡(θ)⁡计算功率因数。

显示更新：将计算结果绘制 I-Q 矢量图并刷新 TFT 屏幕，显示数值。

3.2.关键算法实现

高频测频算法：摒弃中断式捕获，采用“窗口计数法”。利用定时器溢出标志标记时间窗口起止，统计上升沿次数。该方法在 535kHz-1.6MHz 范围内无中断风暴，CPU占用率极低。

4. 系统测试与结果分析

4.1 测试方案

在实验室搭建测试环境，使用高精度信号源作为输入：

输入条件：A 路频率范围 535kHz-1605kHz，幅值 0.1V-2Vpp；B 路固定 1Vpp。

测量指标：CD 两路信号相位差、峰峰值、A 信号峰峰值相位显示读数。

仪器：RIGOL DHO1102数字示波器、RIGOL DG2072信号发生器、RIGOL DP932O直流稳压电源。

4.2 误差分析

主要误差来源包括：

- 乘法器非理想特性：AD835 的增益压缩与偏移引入约±5mV误差，通过软件标定消除大部分。

- 移相网络频变残留：尽管采用8组电阻补偿，但仍有残留误差。

- 移相网络幅变：信号经移相网络后幅度会随频率变化，因频变已加入补偿，再加入幅变补偿会极其复杂，难以实现。

- 创新特色及总结

5.1 创新点

硬件高频测频及片内模拟比较器：创新利用片内比较器整形 + 定时器窗口计数替代传统捕获中断，在数百kHz高频下保持系统实时性与低负载，实现了软硬件协同的资源最优配置。

可视化矢量显示：TFT屏幕直接绘制 I-Q 平面矢量图，直观展示信号幅相关系，提升了人机交互体验与演示效果。

5.2 总结

本设计以 LP-MSPM0G3507 为主控，成功研制出满足要求的矢量电压表。系统通过 OPA4324 多路复用架构与 AD835 乘法器，结合独创的自适应移相与抗中断高频硬件测频算法，实现了对 535kHz-1605kHz 频段信号的高精度测量。测试数据证明，CD 相位差误差<3°，峰峰值平衡误差<20mV，幅值相对误差<2%，相位误差<5°，各项指标均优于或满足题目要求。系统结构紧凑、逻辑清晰、运行稳定，具有较高的工程应用价值。